低温过氧化氢等离子体灭菌器招标参数
#1.有效容积≥200L

2.数量：1台

3.腔体结构及材质：腔体结构为矩形，提高空间利用率，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥8mm

4.主体保温：≥20mm橡塑海绵，具有导热系数低、防火性能好、抗老化能力强、无毒环保和外观高档质地柔软等特点

#5.门的要求：采用顶杆驱动式电动升降门。具有门障碍开关功能，当碰触障碍开关时，门自动下降，防止夹伤操作者和夹坏物品。采用优质铝合金，厚度≥20mm

#6.过氧化氢加注方式：采用卡匣式

- 脚踏开关：具有脚踏开门功能，可用脚控制门的开关

- 管路材质：采用304不锈钢

#9.过氧化氢提纯功能：具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度大于95%

10.过氧化氢过滤器：产品具有排过氧化氢气体过滤系统，确保周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3，（并提供省级以上检测机构出具的检测报告）

11.毒理学检测：灭菌后，确保对病员及操作人员无残留危害（提供省级以上检测机构检测报告）

12.灭菌内室压力传感器：采用进口产品

13.理化性检测：灭菌后对金属器械的腐蚀率R(mm/a)≤0.0100，对金属器械基本无腐蚀。需提供省级以上检测机构检测报告。

14.主控制系统：

14.1：进口PLC控制

14.2：彩色触摸屏操作

14.3：内置微型打印机，打印记录保存5年以上

#15.等离子电源:功率≥400W，灭菌后聚四氟乙烯管腔中H202残留量<0.003mg/cm2,不锈钢中残留量<0.01mg/cm2 (提供省级以上检测机构检测报告)

- 灭菌能力：内径等于或大于0.8mm和长度等于或短于300mm的不锈钢导管

内径等于或大于1mm和长度等于或短于1000mm的聚四氟乙烯导管

17.标配生物监测仪1台，监测时间≤1小时