十二道心电图机招标参数

- 导联：12 导联同步采集、显示、打印。

- ≥5.7 英寸彩色液晶屏。

- ★整机≤3.2KG。

- 采用铝合金内部机架，防震防跌，抗干扰。

- ★支持拼音、英文、中文输入。

- 噪声电平：≤15uVp-p。

7.	频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）。

- ★定标电压：1mV，允差应为±1%。

- ★时间常数：≥5S

10. ★抗击化电压：±650mV 误差≤±1％

- 共模拟制比：≥105dB

- 基线稳定性：电源电压稳定时，基线漂移≤1mm；电源电压瞬态波动时，基线漂移≤1mm；灵敏度变化时，基线漂移≤1mm；在 5℃-40℃范围内，基线漂移平均不超过 0.5mm/℃。

- 道间干扰：在心电图机任何道上，出于道间干扰产生的描迹偏移不大于 0.5mm。

- 时间基准准确度：在0.2 s~2.0s 范围内允许的时间测量误差应不超过±2%。。

- ★增益：2.5 mm/mv 、5mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC， 转换误差要求≤±2％。

- 增益稳定性：设备开机 1min 后，每分钟增益变化不应超过 0.33%，每档固定增益的 1h 的总变化不应超过 3%。

- 通道宽度：每通道的显示宽度≥ 40mm。

18. ★多样化的通道格式:3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1+T。

- 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差范围±2%。

- ★记录纸规格：支持 210mm,216mm 规格型号的折叠纸和卷纸。

- 打印功能：心电图机应具有内置、外置、图片、关闭四种打印机选择。

- 具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

- 交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作≥ 2 小时。

- 数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出，可扩展储存 ≥40000 份病例

- 在线升级：支持外接 U 盘在线升级程序功能。

- USB 支持外接激光打印机，用普通 A4 纸就可打印出检测报告。

- ★具有隐藏式提手，美观大方。

- 具有定时关机功能。

- 通过 CFDA、CE 认证。