     一、项目情况说明

           根据院感质控检查和WS507-2016软式内镜清洗消毒技术规范的要求，内镜中心清洗用水不符合细菌菌落数≤10cfu/100ml的要求。通过现场检查发现，内镜清洗工作站及其相关连接管路严重超出其使用寿命（设计使用寿命8年），管道内生物膜残留过多，残留细菌不断繁殖，从而导致细菌菌落数不符合规范要求。
二、整改措施
经过医学工程部和设备厂家工程师现场检查和沟通，提出更换设备的高低压管路系统和相关附属管路及相关配件，纯水机增加消毒装置。同时将水龙头等相关附件拆卸下来，送到消毒供应中心进行环氧乙烷气体灭菌。通过更换配件并按照原厂装配要求进行安装调试，使设备恢复正常运行状态，保障使用安全与效率。具体内容如下表

三、整改清单

	产品名称
	型号
	配件名称
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	高压水路
	流程
	3
	
	
	具体数量以实际为准。

投标价格包含运输、安装、人工费用等其他一切费用，招标人不再支付任何费用。

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	低压水管
	流程
	3
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	高压气管
	流程
	3
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	低压气管
	流程
	3
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	进水管路
	流程
	3
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	排水管路
	流程
	3
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	螺纹管
	个
	16
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	硅胶管 38
	米
	10
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	硅胶管48
	米
	10
	
	
	

	内镜清洗工作站
	NQG-2000
	水龙头、枪拆卸安装费用
	套
	1
	
	
	

	医用纯水机
	
	消毒装置
	套
	1
	
	
	

	医用纯水机
	50g/包
	AB剂
	组
	3
	
	
	

	
	
	配件及附件
	
	
	
	
	

	合计金额
	


四、整改要求：

1.设备整改部分需按照原厂质检验收标准进行验收。

2.参与整改公司需得到原厂授权或产品工程师取得原厂培训合格证书。

3.整改内容严格执行YY/T0992-2023的要求。

4.管路消毒后需符合WS507-2016规范中用水要求。
5.对整改后设备及管路进行消毒，消毒方式需要征得甲方同意，消毒介质自备。

6.消毒后，设备无消毒残留。
7.使用的所有备件均为原厂备件，提供进货渠道证明。
五、售后要求

   1.整改部分整体质保1年。

   2.质保期内，对整改部分每6个月进行一次原厂维护保养。

   3.对甲方人员进行日常保养培训，并保持日常电话沟通回访。

   4.整改部分售后响应时间≤30分钟，12小时内到达现场解决问题。
六、其他要求
1.为保证临床正常工作，降低对临床工作的影响，参与整改公司需提供详细的项目实施计划书。

2.具体实施时间需要提前3天以书面形式告知甲方。

3.项目整改报价包含项目及相关内容要求，不设置任何新增项目。

4.项目实施现场，不组织勘察，自行勘察。
七、整改验收

1.设备到达现场后，由甲方组织首次验收，在验收时如发现货物不符合约定或产品质量存在问题影响使用的，甲方有权要求乙方更换货物。

2.所有项目整改完毕后，甲方组织相关人员，现场测试、确保设备正常使用，由甲乙双方共同签字确认。

3.水质验收标准，水质取样3次间隔15天，3次取样检测水质必须符合WS50-2016中水质要求。

4.所有管路必须保持压力状态下＞12小时。

验收合格前，消毒介质由乙方提供。
