婴儿辐射保暖台参数
用途：用于产房、新生儿室的新生儿保暖、护理和抢救。




辐射照防烫伤、防水、防尘设计。
辐射灯头：斜照灯头，床面正上方无加热器遮挡。
工作模式：预热模式、手动模式、婴儿模式等。
肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃。
肤温测量范围不窄于 25℃～45℃。
肤温测量精度：±0.2℃。
床面温度均匀性：≤2℃。
手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。
显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。
具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°，误差±1°。
内置穿刺灯，光亮强度4500LUX，方便随时检查婴儿状况。
具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。
配硅凝胶床垫，良好的生物兼容性，柔软舒适，恒温效果好。
婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。
具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。
具有肤温传感器脱落报警提示功能。
配置输液杆、托盘。
床面尺寸：≥700mm*570mm。
具有USB接口、RS232接口。
整机绝缘、防漏电。
整机底部万向静音脚轮带刹车，移动固定便捷
